Wykaz oferowanego sprzętu

|  | Nazwa wykonawcy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Informacja o oferowanym towarze |  |  |  |
| 1. | Unit Stomatologiczny – 6 zestawów elektryczny, posadowiony na fotelu, wyposażony w stolik lekarza 5 narzędziowy umieszczony na pantograficznym ramieniu z górnym prowadzeniem rękawów i boczną sterownicą, wyposażoną w klawiaturę sterującą funkcjami unitu i fotela, uzbrojony w tackę na narzędzia. Kolor Unitu biały. |  |  |  |
| 1.1. | marka |  | Proszę podać |  |
| 1.2. | model |  | Proszę podać |  |
| 1.3. | rok produkcji, kraj pochodzenia |  | Proszę podać |  |
| 1.4. | krótki opis techniczny, podstawowe parametry techniczne, wymiary lub adres strony internetowej, na której ww. opis i parametry są publikowane i dostępne |  | Dane techniczne: |  |
|  |  |  | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z wymogami Zamawiającego. | opis techniczny, podstawowe parametry techniczne, wymiary lub adres strony internetowej, na której ww. opis i parametry są publikowane i dostępne |
| 1.5. | Sterowanie unitu: elektryczne. |  |  |  |
| 1.6. | Zasilanie sieciowe: 230V±10%. |  |  |  |
| 1.7. | Częstotliwość zasilania: 50 - 60 Hz. |  |  |  |
| 1.8. | Obciążenie ramienia pulpitu: min. 1,5 kg. |  |  |  |
| 1.9. | Typ ochrony przeciwporażeniowej: klasa I. |  |  |  |
| 1.10. | Nominalne ciśnienie wejściowe wody: 0,3 – 0,6 Mpa. |  |  |  |
| 1.11. | Nominalne ciśnienie wejściowe powietrza: 0,45 – 0,8 Mpa. |  |  |  |
| 1.12. | Waga unitu: max. 180 kg. |  |  |  |
| 1.13. | Fotel pacjenta: - min. 3 programy pozycji pracy + pozycja ,,zero”, - wyłącznik bezpieczeństwa w postawie fotela , - zsynchronizowany ruch siedziska z oparciem (powodującym podniesienie nóg pacjenta przy rozkładaniu oparcia), - zagłówek z możliwością zmiany położenia, z regulacją wysokości i pochylenia w min. dwóch płaszczyznach, - kształt fotela umożliwiający bardzo bliskie podejście do pacjenta niezależnie od modelu pracy lekarza, - bezszwowa tapicerka fotela (kolor tapicerki fotela do wyboru przez Zamawiającego - min.5 kolorów do wyboru ), - podłokietnik (lewy lub prawy – do wyboru przez Zamawiającego) - długość fotela z oparciem w pozycji poziomej max. 230 cm, - szerokość oparcia fotela w najszerszym miejscu max. 60 cm, - możliwość obniżenia siedziska fotela do wysokości 45 - 50 cm od podłoża - udźwig fotela: min. 180 kg. |  |  |  |
| 1.14. | Lampa zabiegowa Oświetlenie pola pracy zapewnione przez głowicę ledową na ramieniu pantograficznym, z regulacją intensywności świecenia, co najmniej na 3 poziomy. Włącznik światła wbudowany w lampie i/lub na panelu elektrycznym. |  |  |  |
| 1.15. | Blok spluwaczki Ślinociąg injectorowy (powietrzny), ciśnienie: 2-5 bar, podciśnienie: -0,8/-0,9 bar. Obieg wody destylowanej (woda destylowana poprowadzona do pulpitu lekarza, możliwość regulacji przepływu wody na każdą końcówkę); Ceramiczna lub porcelanowa miska spluwaczki, odchylana i/ lub obrotowa z możliwością łatwego demontażu, posiada programowanie czasu, spłukiwania miski i napełniania kubka pacjenta, przycisk dla pacjenta – samodzielne napełnianie kubka przez pacjenta. |  |  |  |
| 1.15.1. | Uchwyt na chusteczki higieniczne. |  | (Wpisanie „NIE” - nie spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z wymogami Zamawiającego) |  |
| 1.16. | Nożny włącznik - funkcje sterownika nożnego: - sterowanie fotelem, - uruchamianie końcówek, - funkcja przedmuchu (tzw. Funkcja chipblower), - płynna regulacja obrotów mikrosilnika i mocy skalera. |  |  |  |
| 1.17. | Stolik lekarski na 5 rękawów (z górnym prowadzeniem) i klawiaturą sterującą funkcje unitu i fotela. Panel elektryczny zamontowany w stoliku lekarza przystosowany jest do zainstalowania instrumentów dowolnej firmy, w dowolnej ilości i konfiguracji (max.5 instrumentów). Funkcje klawiatury sterujacej: - system blokowania pracy, - włączenie/ wyłączenie światła w instrumentach (turbina, mikrosilnik), - włączenie/ wyłączenie chłodzenia (wody) na końcówkach, - możliwość zmiany obrotów mikrosilnika, - przy pracy skalerem włączenie/wyłączenie funkcji ENDO, - włączenie/wyłączenie powietrza chłodzącego na instrumenty, - włączenie/wyłączenie oświetlenia operacyjnego, - zmniejszenie / zwiększenie mocy mikrosilnika i skalera, - napełnianie kubka w bloku spluwaczki, - spłukiwanie misy spluwaczki, - wyświetlacz/wskaźnik obrotów mikrosilnika i mocy ustawienia skalera. |  |  |  |
| 1.17.1. | Indywidualna regulacja wody chłodzącej dla każdego instrumentu |  |  |  |
| 1.17.2. | Podkładka sylikonowa pod narzędzia z możliwością sterylizacji |  |  |  |
| 1.17.3. | Tacka na ruchomym uchwycie, umieszczona pod konsolą, wykonana ze stali nierdzewnej |  |  |  |
| 1.17.4. | Strzykawko-dmuchawka - wykonana z metalu. Trzy funkcje (woda, powietrze, sprey). Wymienna końcówka z możliwością odpięcia od rękawa do sterylizacji. |  |  | (należy wpisać konkretny model oraz opis techniczny lub adres strony internetowej, na której ww. opis i parametry są publikowane i dostępne) |
| 1.17.5. | Turbina z podświetleniem LED oraz szybkozłączka z podświetleniem LED na rękaw Midwest 4. Szybkoobrotowa prędkość maksymalna w zakresie od 390 do 450.tyś obr/min. Wyciąganie wiertła na przycisk. Minimum 3 punktowy sprey. |  |  | (należy wpisać konkretny model oraz opis techniczny lub adres strony internetowej, na której ww. opis i parametry są publikowane i dostępne) |
| 1.17.6. | Mikrosilnik elektryczny szczotkowy do 40 tyś obrotów/ min. Wbudowane chłodzenie wody na kocówki, oświetlenie Led. |  |  | (należy wpisać konkretny model oraz opis techniczny lub adres strony internetowej, na której ww. opis i parametry są publikowane i dostępne) |
| 1.17.7. | Kątnica na wiertła maszynowe - zmiana wierteł przyciskiem. Wewnętrzne chłodzenie oraz wbudowany światłowód. Przełożenie 1:1. |  |  | (należy wpisać konkretny model oraz opis techniczny lub adres strony internetowej, na której ww. opis i parametry są publikowane i dostępne) |
| 1.17.8. | Lampa polimeryzacyjna ledowa posiada 3 tryby pracy: ciągły, narastający i impulsowy. W zestawie poza światłowodem który można sterylizować znajduje się także osłonka oraz rękaw dzięki czemu lampę można szybko i łatwo podłączyć do unitu. długość fali: 420-480 nm, moc wyjściowa: min. 1000mW/cm2, waga: 120 - 125g. |  |  | (należy wpisać konkretny model oraz opis techniczny lub adres strony internetowej, na której ww. opis i parametry są publikowane i dostępne) |
| 1.18.9. | Skaler piezoelektryczny do zabudowy w unicie – LED. Funkcje skalera: płynna regulacja mocy, zestaw 5 końcówek o różnym kształcie, kluczyk do przykręcania końcówek, zdejmowana i sterylizowana rączka, wersja endo/perio. Parametry techniczne: - Zasilanie: AC 24V 50/60HZ, - Moc wyjściowa: 3-20W, - Częstotliwość pracy: 28±3kHZ, - Sposób chłodzenia: wewnętrzny. |  |  | (należy wpisać konkretny model oraz opis techniczny lub adres strony internetowej, na której ww. opis i parametry są publikowane i dostępne) |
| 1.19. | Kompresor – bezolejowy, bez skrzyni przeznaczony do napędu sprzętu i urządzeń stomatologicznych. Parametry techniczne: Częstotliwość parcy : 230V/50 Hz, moc silnika: 0,55 kW, wydajność kompresora: 75 – 85 l.min. (5-7 bar), pojemność zbiornika: 10 l, głośność: ≤ 64db (50Hz), masa: do 40 kg. |  |  | (należy wpisać konkretny model oraz opis techniczny lub adres strony internetowej, na której ww. opis i parametry są publikowane i dostępne) |
| 1.20. | Okres udzielonej gwarancji i warunki gwarancji |  | Okres gwarancyjny na unit stomatologiczny wraz ze wszystkimi końcówkami wynosi min. 24 miesiące |  |
| 2. | Asystor Stomatologiczny – 6 sztuk Asystor stomatologiczny - mobilna szafka na kółkach umożliwiająca łatwe i sprawne jej przemieszczanie. Asystor wyposażony jest w 5 szuflad o różnej wysokości oraz szklany blat. Całość musi być wyprodukowane z materiałów przystosowanych do częstej dezynfekcji. Kolor szafki do wyboru przez Zamawiającego (minimum 3 kolory do wyboru). Wymiary: wysokość: od 80 cm do 95 cm;szerokość: od 50 do 60 cm; głębokość: od 45 cm do 55 cm. |  |  |  |
| 2.1. | marka (model) |  |  |  |
| 2.2. | rok produkcji, kraj pochodzenia |  |  |  |
| 2.3. | opis techniczny, podstawowe parametry techniczne, wymiary lub adres strony internetowej, na której ww. opis i parametry są publikowane i dostępne |  |  |  |
| 2.4. | Okres udzielonej gwarancji i warunki gwarancji |  | Okres gwarancyjny na asystor stomatologiczny wynosi min. 24 miesiące |  |
| 3. | Taboret stomatologiczny – 6 sztuk Taboret stomatologiczny obrotowy, z oparciem i podnóżkiem: mobilny taboret na minimum 5 kółkach zapewniających doskonałą stabilność; konstrukcja podstawy stalowa, chromowana, umożliwiające regulację wysokości w zależności od potrzeb użytkownika; taboret dodatkowo wyposażony jest w podnóżek chromowany, z regulacją wysokości mocowania; siedzisko i oparcie tapicerowane - materiał zapewnia łatwe utrzymanie czystości (wyboru koloru tapicerki dokona Zamawiający – dostępność minimum 5 kolorów obicia siedziska i podparcia, ). ### Wymiary: Wysokość : od 60 cm do 90 cm;Podstawa: Ø 60-70; Siedzisko: Ø 30-40. |  |  |  |
| 3.1. | marka (model) |  |  |  |
| 3.2. | rok produkcji, kraj pochodzenia |  |  |  |
| 3.3. | opis techniczny, podstawowe parametry techniczne, wymiary lub adres strony internetowej, na której ww. opis i parametry są publikowane i dostępne |  |  |  |
| 3.4. | Okres udzielonej gwarancji i warunki gwarancji |  | Okres gwarancyjny na taboret stomatologiczny wynosi min. 24 miesiące |  |

…………………………………………………

(data i miejscowość)

……………………………………………………………………………………

(podpis /-y osoby / -ób uprawnionej / -ych

do składania oświadczeń woli w  imieniu oferenta)